Konec kalibračního listu

Konec kalibračního listu

ssssssss

Druh měřidla:    Převodník tlaku s elektrickým výstupním signalem          Rozsah:  (0,0 až 6000,0) kPa,

(4,0 až 20,0) mA

Výrobce:            BD SENSOR				         		    Přesnost: 0,25% z MR + třída B

Typ:                    DMP 333 (pretlak)

Výrobní č.: 1473027

Žadatel:

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

602 00 Brno

Místo kalibrace:  	Kalibrační laboratoř STARMANS electronics, s.r.o.

Kalibrační zařízení:	1. Přímoukazující tlakoměr, typ FLUKE 700G08, rozsah (-830,0 až 7000,0) kPa.

2. Multimetr, typ Agilent 34411A, rozsah (0,000 až 100,000) mA.

3. Pumpa Druck PV211 rozsah (0,0 až 4000,0) kPa.

Metoda kalibrace:	Kalibrační postup 2

Datum kalibrace: 		6.6.2024

Datum vystavení: 		6.6.2024

RNDr. Vasilij Kushpil CSc.

Kalibraci provedl :

Vedoucí KL – Ing. Michal Pačiska

Schválil:

Výsledky měření platí pouze pro měřidlo uvedené v tomto dokumentu. Tento dokument může být rozšiřován pouze v celkovém počtu stran beze změn. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila.

KALIBRAČNÍ LIST č. 2024/06/06

| Pe |  | zatěžování |  |  |  | odlehčování |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ik | Pk | δ | U | Ik | Pk | δ | U |
| kPa | mA | kPa | % | % | mA | kPa | % | % |
| 0,00 | 4,032 | 12,0 | 0,17 | 0,04 | 4,002 | 0,8 | 0,01 | 0,00 |
| 1000,0 | 6,690 | 1008,8 | 0,13 | 0,03 | 6,683 | 1006,1 | 0,09 | 0,02 |
| 2000,0 | 9,365 | 2011,9 | 0,17 | 0,04 | 9,357 | 2008,9 | 0,13 | 0,03 |
| 3000,0 | 12,031 | 3011,6 | 0,17 | 0,04 | 12,025 | 3009,4 | 0,13 | 0,03 |
| 4000,0 | 14,692 | 4009,5 | 0,14 | 0,03 | 14,687 | 4007,6 | 0,11 | 0,02 |
| 5000,0 | 17,344 | 5004,0 | 0,06 | 0,01 | 13,343 | 5003,6 | 0,05 | 0,01 |

Tabulka  naměřených a vypočtných hodnot:

Pe – hodnota tlaku nastavena na etalonu;

Ik – hodnota tlaku nastavena na etalonu;

δ – chyba kalibrováneho měřidla v % MRM;

U – rozšířená nejistota kalibrace v % MRM;

Pk =-1500,00+375,000·Ik  –  ideální výpočtová charakteristika (hodnota tlaku

odpovídající výstupnímu signálu kalibrovaného měřidla)

Prohlášení o návazností: 	Kalibrační laboratoř prohlašuje, že etalony jsou řádně navázány  akreditovanýmí kalibračními laboratořemi nebo laboratořemi  primárni metrologie podle ujednání  CIMP MRA

Teplota:                               	(20,0±2,0)°C

Vhkost (R.H.): 		(45,0±5,0)%

Použité tlakové médium: 	Vzduch